Załącznik nr 1

# FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa .................................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................................

NIP .......................................................................

Telefon ......................................................... e-mail …………………………………………...

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Rodzaj wykonawcy (zaznaczyć jedno z poniższych):

( mikroprzedsiębiorstwo,

( małe przedsiębiorstwo,

( średnie przedsiębiorstwo,

( jednoosobowa działalność gospodarcza,

( osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

( inny rodzaj.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  
w niniejszym postępowaniu.*

…………………………………..

podpis Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niniejszym składam ofertę w ogłoszonym przez Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CLO/ZP/36/2023.

Pakiet 1

Kardiomonitor  – 2 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Kardiomonitor do monitorowania funkcji życiowych pacjenta stacjonarno – transsportowy. |
| 2. | Waga monitora razem z akumulatorami max: 4 kg. |
| 3. | Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe na pacjencie. |
| 4. | Tryb nocny z przyciemnionym ekranem, wyłączonym dźwiękiem synchronizacji i wyłączonym wskaźnikiem alarmu. |
| 5. | Kardiomonitor zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% oraz z wbudowanego akumulatora min. 240 minut pracy |
| 6. | Automatyczne ładowanie akumulatora w kardiomonitorze po podłączeniu do zasilania sieciowego. |
| 7. | Maksymalny czas ładowania do 5 godzin. |
| 8. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia. |
| II. | Ekran/obsługa |
| 1. | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o rozmiarze min. 10”. |
| 2. | Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych na ekranie. |
| 3. | Rozdzielczość ekranu: min. 800x600. |
| 4. | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie. |
| 5. | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien. Dostępne min. 3 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. |
| 6. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy. |
| III. | Alarmy |
| 1. | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy granic alarmowych muszą być dostępne dla różnych kategorii wiekowych. |
| 2. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem dla wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. |
| 3. | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów, tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na „krytyczny”. |
| 4. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. |
| 5. | Możliwość wyciszenia alarmów na zadany przez użytkownika czas i zawieszenia na stałe. |
| 6. | Możliwość przypisania arytmii poziomu alarmu np. krytyczny. Do wyboru minimum 3 poziomy. |
| 7. | Historia alarmów min. 120 godzin. |
| 8. | Synchronizacja czasowa pomiędzy alarmami (włączając alarmy arytmii) a trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską, tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu. |
| IV. | Dane |
| 1. | Pamięć i prezentacja trendów graficznych i tabelarycznych mierzonych parametrów min. 120 godzin. |
| 2. | Jednoczasowa prezentacja min. 3 parametrów w trendzie graficznym. Monitor wyposażony w dwa niezależne okna trendu graficznego. |
| 3. | Monitor z funkcją wyświetlania okna OCRG. |
| 4. | Funkcja „holterowska” min. 4 krzywych z co najmniej 120 godzin. |
| 5. | Możliwość wyboru krzywych do zapisu w funkcji „holterowskiej”. |
| 6. | Przegląd arytmii z ostatnich min. 120 godzin. |
| 7. | Przegląd arytmii z wyświetlaniem krzywych arytmii z okresu min. 5 sekund przed i po wystąpieniu alarmu arytmii. |
| V. | Mierzone parametry |
| 1. | EKG: - monitorowanie z kabla z min. 3 odprowadzeń. - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min. - detekcja stymulatora serca. |
| 2. | Analiza odcinka ST z min. 2 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 5 żyłowym. Zakres pomiarowy ST min. od (-)25 do (+)25 mm. |
| 3. | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla min. dla dorosłych. |
| 4. | Pomiar QTc/QRSd z wyświetlaniem danych numerycznych na ekranie głównym. Możliwość ustawienia górnej wartości alarmów dla tych parametrów. |
| 5. | Możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 klas lub rozszerzonym min. 23 klasy. |
| 6. | Oddech: - Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. - Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. - Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund. |
| 7. | Możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą. |
| 8. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi: - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. - Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 min – 4 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. - Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. - Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg. |
| 9. | Tryb Stazy Żylnej. |
| 10. | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend nibp) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów na tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie. |
| 11. | Możliwość pomiaru NIBP podczas pompowania mankietu. |
| 12. | Pomiar i wyświetlanie na ekranie parametru RPP (Rate Presure Product) oraz SI (Shock Index). |
| 13. | Pomiar saturacji: -pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. - zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100%. - zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. |
| 14. | Możliwość wyboru czułości saturacji pomiędzy normalną a maksymalną. |
| 15. | Wodoszczelny czujnik do saturacji typu klips na palec. |
| 16. | Funkcja wyświetlania pomiaru SpO2 ze wskaźnikiem SQI – wskaźnikiem jakości fali pulsu oraz PI – indeksu amplitudy pulsu. |
| 17. | Pomiar temperatury: - pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) lub centralnej (wewnętrznej). - zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. |
| 18. | Pomiar temperatury w 2 kanałach wraz z wyświetlaniem różnicy temperatur. |
| 19. | Alarm różnicy temperatur, regulowany w zakresie min. 0,5 - 40°C. |
| 20. | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca. Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego w zakresie od min 0,5 do 20 L/min. |
| 21. | Brak konieczności użycia dedykowanych akcesoriów do pomiaru ciągłego rzutu minutowego serca. |
| 22. | Funkcja automatycznego importu danych pacjenta poprzez protokół HL-7, która pozwala na wyszukiwanie danych pacjenta z poziomu monitora przy wykorzystaniu ID pacjenta. |
| VI. | Wyposażenie |
| 1. | Wyposażenie do każdego kardiomonitora: - kabel EKG x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowe x 1 szt. - zestaw 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 zestaw. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1 szt. - mankiety wielorazowe, 2 różne rozmiary po 1 szt. - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips x 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. |

Oświadczam, że zaoferowane kardiomonitory

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)………………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 1 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Kardiomonitor z wyposażeniem | sztuka | 2 |  |  | 8% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 1: ........................ zł

słownie ..................................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 2:

Bieżnia do kardiologicznego testu wysiłkowego – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Bieżnia do kardiologicznego testu wysiłkowego składająca się z: bieżni, systemu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ekranu wyświetlającego dane oraz drukarki laserowej A4. |
| 2. | Podgląd i rejestracja 12 kanałów EKG na ekranie min. 23” w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w czasie rzeczywistym. |
| 3. | Wykonywanie standardowych 12-odprowadzeniowych badań EKG spoczynkowych i wysiłkowych. |
| 4. | Różne formaty wizualizacji i wydruku EKG, np.: 3, 6, 6+6 i 12 kanałów. |
| 5. | Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich dprowadzeni oraz ST/ Hrmax. |
| 6. | Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu, objawów. |
| 7. | Automatyczne i ręczne ustawianie punktów pomiarowych dla analizy ST. |
| 8. | Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów – wyświetlane podczas całego badania. |
| 9. | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu – wyświetlana podczas całego badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn. |
| 10. | Aktualna prędkość i nachylenie bieżni – wyświetlane podczas całego badania. |
| 11. | Ciągła prezentacja wartości wykonanej pracy i obciążenia. |
| 12. | Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. Kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia, maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/Hrmax. |
| 13. | Prezentacja poziomów ST we wszystkich odprowadzeniach w postaci dwukolorowego wykresu słupkowego z oznaczeniem aktualnej wartości i wartości odniesienia, np. dla początku badania. lub opcja wyświetlania aktualnego stanu odcinka ST z nałożeniem mediany na wartości wyjściowe odcinka ST z wyświetlaniem jednoczasowo prezentacji obu wartości położenia odcinka ST. |
| 14. | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń. |
| 15. | Prezentacja trendów ST, HR, MET, BP w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG. |
| 16. | Prezentacja 12 median bieżących. |
| 17. | Prezentacja na ekranie wartości zmierzonego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. |
| 18. | Możliwość przeglądania na ekranie dotychczas zarejestrowanego badania w jego trakcie – okno historii zapisu EKG od początku testu. |
| 19. | Wyznaczanie i prezentacja na ekranie wartości produktu podwójnego. |
| 20. | Analiza arytmii z automatycznym zapisem fragmentu EKG w momencie wystąpienia incydentu. |
| 21. | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania. |
| 22. | Dodawanie i usuwanie przykładów EKG z opisem za pomocą okna historii zapisu EKG w czasie trwania badania. |
| 23. | Filtry cyfrowe nie wprowadzające zniekształceń w obrębie odcinka ST. |
| 24. | Cyfrowa korekcja pływania linii izoelektrycznej. |
| 25. | Sterowanie przebiegiem badania, wydrukiem raportów, pracą bieżni. |
| 26. | Możliwość konfiguracji raportów końcowych. |
| 27. | Informacja w raporcie o: - danych demograficznych pacjenta, wskazaniach, lekach i objawach, - całkowitym czasie testu, - wartości wykonanej pracy, - procencie uzyskanego limitu tętna, - maksymalnym ciśnieniu tętniczym skurczowym i rozkurczowym z podaniem czasu wystąpienia, - maksymalnej wartości obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia, - maksymalnych zmianach obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia, - maksymalnej wartości indeksu ST/HR z podaniem czasu wystąpienia, - czasie trwania poszczególnych faz obciążenia, - wartościach: prędkości i pochylenia bieżni, częstości rytmu, ciśnienia, MET, produktu podwójnego w poszczególnych fazach i kolejnych minutach badania, - trendach położenia i nachylenia ST dla 12 odprowadzeń, - trendach HR, ciśnienia skurczowego/rozkurczowego i produktu podwójnego, - przebiegi uśrednionych zespołów QRS z poszczególnych etapów. |
| 28. | Wydruk raportów na drukarce laserowej w formacie A4. |
| 29. | Możliwość podglądu całego raportu na ekranie przed wydrukiem. |
| 30. | Możliwość doposażenia systemu w drukarkę termiczną A4 do wydruków pojedynczych stron EKG i wydruków rytmu. |
| 31. | Obsługa podstawowych protokołów sterujących: protokół Bruce’a, zmodyfikowany protokół Bruce’a, protokół Naughtona z możliwością zaprogramowania protokołów własnych, w tym protokołu typu RAMP. |
| 32. | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu. |
| 33. | Współpraca z dostarczaną bieżnią. |
| 34. | Możliwość wielokrotnego retrospektywnego przeglądania zapisanych badań i ponowienia analizy. |
| 35. | Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG. |
| 36. | Możliwość eksportu raportu końcowego w formacie PDF . |
| 37. | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w czasie badania |
| 38. | Możliwość rozbudowy o export danych z badania (odstępy, amplitudy) do pliku tekstowego w celu późniejszej analizy. |
| 39. | Możliwość rozbudowy o interfejs HL7 i DICOM do komunikacji z informatycznym systemem zarządzania danymi medycznymi. |
| 40. | Cyfrowy bezprzewodowy moduł akwizycji 12 kanałowego sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora. |
| 41. | Transmisja dwukierunkowa z przeskokiem częstotliwości. |
| 42. | Powiązanie modułu akwizycji z wybranym urządzeniem metodą wywołania i odpowiedzi. |
| 43. | Rozłączane kable pacjenta gwarantujące możliwość wymiany pojedynczych przewodów. |
| 44. | Nadajnik wyposażony w przyciski funkcyjne do wydruków AUTO i rytmu. |
| 45. | Waga nadajnika poniżej 200 g. |
| 46. | Bateryjne lub akumulatorowe zasilanie nadajnika. |
| 47. | Akwizycja sygnału EKG z częstotliwością próbkowania ≥ 8kHz kanał |
| 48. | Pasmo przenoszenia sygnału EKG 0,05-150 Hz. |
| II. | Bieżnia |
| 1. | Zakres regulacji prędkości ≥ 0-20 km/h. |
| 2. | Skok zmiany prędkości 0,1 km/h. |
| 3. | Zakres kąta nachylenia ≥ 0-25%. |
| 4. | Skok zmiany nachylenia co 0,5 %. |
| 5. | Wbudowany czujnik grawitacyjny zapewniający automatyczną kalibrację kąta nachylenia. |
| 6. | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna. |
| 7. | Nośność bieżni do min. 200 kg |
| 8. | Długość pasa ruchowego ≥ 140 m |
| 9. | Szerokość ruchowego pasa ≥ 50 cm |
| 10. | Odległość ruchomego pasa od podłoża ≤ 20 cm . |
| 11. | Bieżnia sterowana komputerowo przez port RS-232 lub USB. |
| 12. | Możliwość zamocowania przycisku awaryjnego zatrzymania w dowolnym miejscu na poręczy bieżni lub dwa przyciski bezpieczeństwa w postaci klasycznego przycisku i linki zrywnej. |
| 13. | Linka bezpieczeństwa z magnesem. |
| 14. | Poręcze boczne z możliwością przedłużenia do całej długości pasa. |
| 15. | Możliwość doposażenia bieżni w konsolę sterującą z panelem dotykowym. |

Oświadczam, że zaoferowana bieżnia do kardiologicznego testu wysiłkowego

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

Spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 2 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Bieżnia do kardiologicznego testu wysiłkowego | sztuka | 1 |  |  | 8% |  |
| 2. | Zestaw komputerowy + drukarka | kpl. | 1 |  |  | 23% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 2: ........................ zł

słownie ..................................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 3:

Videogastroskop – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Aparat kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem FUJIFILM ELUXEO serii 7000 przeznaczony do wykonywania badań gastroskopowych: kąt obserwacji min. 1400, głębia ostrości min. 2mm – 100 mm, średnica wziernika max 9,3 mm, długość robocza max 1100 mm, średnica końcówki max 9,2 mm, średnica kanału biopsyjnego min 2,8 mm, kąt zagięcia końcówki endoskopu w górę min 2100, kąt zagięcia końcówki endoskopu w dół min. 900, kąt zagięcia końcówki endoskopu w prawo min 1000, kąt zagięcia końcówki endoskopu w lewo min. 1000, kanał do spłukiwania pola. |
| 2. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor. |
| 3. | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu. |
| 4. | Możliwość prezentacji wirtualnego barwienia tkanki BLI. |

Oświadczam, że zaoferowany videogastroskop

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 3 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Videogastroskop | sztuka | 1 |  |  | 8% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 3: ........................ zł

słownie ..................................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 4:

Videobronchoskop – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Aparat kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem FUJIFILM ELUXEO serii 7000 przeznaczony do wykonywania badań bronchoskopowych: kąt obserwacji min. 1200, głębia ostrości min. 2mm – 100 mm, średnica wziernika max 5,9 mm, długość robocza max 600 mm, średnica końcówki endoskopu max 5,8mm, średnica kanału roboczego min 2,8 mm, kąt zagięcia końcówki endoskopu w górę min 1800, kąt zagięcia końcówki endoskopu w dół min. 1300. |
| 2. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor. |
| 3. | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu. |
| 4. | Możliwość prezentacji cyfrowej lub wirtualnej chromoendoskopii. |

Oświadczam, że zaoferowany videobronchoskop

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 4 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Videobronchoskop | sztuka | 1 |  |  | 8% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 4: ........................ zł

słownie ..................................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 5:

Aparat do ćwiczeń biernych stawu nadgarstkowego – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Aparat do mobilizacji ręki i nadgarstka, pozwalający na terapię przedramienia, nadgarstka, kciuka i palców, |
| 2. | Urządzenie przenośne, |
| 3. | Urządzenie zasilane elektrycznie: 230 VAC/50 Hz, |
| 4. | Elektroniczna regulacja, |
| 5. | Regulacja prędkości min: od 1500/min do 4200/min., |
| 6. | Liczba programów min: 15, |
| 7. | Tryb pozwalający na wprowadzenie wartości granicznych dla ruchu przed rozpoczęciem sesji, |
| 8. | Tryb umożliwiający dostosowanie zakresu ruchomości do tolerancji pacjenta np. progu bólu w trakcie sesji, |
| 9. | Urządzenie pozwalające na równoczesny ruch trzech paliczków, odpowiadający fizjologicznemu zgięciu oraz umożliwia zaciśnięcie pięści, |
| 10. | Zakres ruchu: - pięść (stawy MCP – PIP- DIP): od 300 do 2250 , - zgięcie nadgarstka: od 00 do 900 , - wyprost nadgarstka: od 00 do 900 , - zgięcie / wyprost nadgarstka + stawów MCP: od -500 do 1400 , - pronacja / supinacja: od -900 do 900 , - odwodzenie kciuka: od 00 do 1800 , - odchylenie w stronę kości łokciowej: od -300 do 600 , - odchylenie w stronę kości promieniowej: od 00 do 900 , - selektywna mobilizacja stawu DIP: od 00 do 700 . |

Oświadczam, że zaoferowany aparat do ćwiczeń biernych stawu nadgarstkowego

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

Spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 5 | j.m. | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Aparat do ćwiczeń biernych stawu nadgarstkowego | sztuka | 1 |  |  | 8% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 5: ........................ zł

słownie ..................................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 6:

System aktywnego ogrzewania pacjenta – 5 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | System aktywnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza przeznaczony do pracy ciągłej, |
| 2. | System złożony z centralnego urządzenia grzewczego, oraz kołderek grzewczych dla pacjenta, |
| 3. | Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: 1. filtr w urządzeniu grzewczym, 2. filtr w kołderce grzewczej, |
| 4. | Minimum 4 zakresy temp. pracy urządzenia: temp. pokojowa, 320C, 380C , 430C ( ± 0,50C) |
| 5. | Urządzenie wyposażone w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza max 0,2 mikrona, |
| 6. | Zadana temperatura musi odpowiadać średniej temperaturze na końcu przewodu powietrznego, |
| 7. | Wbudowany system zabezpieczeń termicznych. Alarm: dźwiękowy oraz wizualny w przypadku wzrostu lub spadku zadanej wartości temperatury, |
| 8. | Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia, |
| 9. | Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą przy temp. alarm, wyłączenie grzałki oraz wentylatora, |
| 10. | Przewód powietrzny łączący urządzenie z kołderką o długości min. 1,8 m, |
| 11. | Urządzenie wyposażone w dedykowany uchwyt do zamocowania przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany, |
| II. | Wyposażenie |
| 1. | W zestawie 50 kołderek grzewczych o wymiarach min: 210 cm x 90 cm na całe ciało pacjenta dorosłego. |
| 2. | Kołderki grzewcze wykonane z materiału transparentnego dla promieni rentgenowskich. |
| 3. | Kołderki oznaczone w sposób pozwalający na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio ma okrywać ciało pacjenta. |
| 4. | Wózek jezdny do każdego urządzenia |

Oświadczam, że zaoferowany system aktywnego ogrzewania pacjenta

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 6 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | System aktywnego ogrzewania pacjenta. | sztuka | 5 |  |  | 8% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 6: …..................... zł

słownie …...............................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- …......................................zł

podatek VAT	- …......................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 7:

Pompy objętościowe – 4 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Pompa infuzyjna objętościowa przeznaczona do podawania w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych (takich jak roztwory, roztwory koloidalne, żywienie pozajelitowe), leków (takich jak leki rozcieńczone, chemioterapia czy leki znieczulające), krwi i preparatów krwiopochodnych, przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania. |
| 2. | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla. Niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny. |
| 3. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 8 godz. Przy przepływie 25 ml/godz. |
| 4. | Masa pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie maksymalnie 2,5 kg. |
| 5. | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. |
| 6. | Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia. |
| 7. | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. |
| 8. | Zintegrowany z obudową uchwyt do mocowania drenu. |
| 9. | Zestaw do infuzji mocowany od przodu. |
| 10. | Możliwość pracy z lub bez czujnika kropli. |
| 11. | Funkcja poprawnego działania pompy i założenia drenu (automatycznie zaciska przewód, włącza pompę i sprawdza czy następuje wzrost ciśnienia). |
| 12. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. |
| II. | Programowanie infuzji |
| 1. | Zakres szybkości przepływu minimum: 0,1 – 1500 ml/godz. |
| 2. | Dokładność prędkości infuzji +/- 5 %. |
| 3. | Objętość wlewu min: 0,1 – 9999 ml. |
| 4. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. |
| 5. | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg,g , mmol, Mu, U, kcal, mEq – na kg masy ciała pacjenta lub na czas (na 24 godziny, godzinę oraz minutę). |
| 6. | Trzy rodzaje bolusa: - bolus podawany na żądanie, - bolus w określonej objętości, - bolus w określonym czasie. |
| 7. | Bolus bezpośredni szybkości podaży min. 50 – 1500 ml/godz. |
| 8. | Bolus programowalny (dawka lub objętość/czas). |
| 9. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji (w jednostkach do wyboru mmHg, kPa, PSI) – minimum 10 poziomów. |
| 10. | Funkcja pomiaru ciśnienia w linii informująca o nagłych wzrostach i spadkach ciśnienia przed osiągnięciem limitu ciśnienia. |
| 11. | Funkcja KVO szybkość regulowana w zakresie min: 1- 20 ml/godz. Z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. |
| 12. | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od min. 1 min do 23 godzin z możliwością automatycznego wznowienia infuzji. |
| 13. | Rejestr zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. |
| III. | Panel sterowania |
| 1. | Sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny). |
| 2. | Możliwość blokady ustawień hasłem lub za pomocą przycisków. |
| 3. | Komunikaty tekstowe w języku polskim. |
| 4. | Biblioteka leków wraz z profilami oraz protokołami infuzji min: przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia . |
| IV. | Układ alarmów |
| 1. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. |
| 2. | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja. |
| 3. | Alarm okluzji. |
| 4. | Alarm powietrza w linii. |
| 5. | Alarm rozładowanego akumulatora. |
| 6. | Alarm braku lub źle założonego zestawu. |
| 7. | Alarm czujnika kropli. |
| 8. | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia. |
| 9. | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora. |
| 10. | Alarm wstępny przed końcem infuzji lub zaprogramowanej objętości do podania. |
| V. | Pozostałe wymagania |
| 1. | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą. |
| 2. | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów. |

Oświadczam, że zaoferowane: pompy objętościowe

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)……………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

Spełniają wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 7 | j.m. | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Pompa objętościowa | sztuka | 4 |  |  | 8% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 7: ........................ zł

słownie ..................................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 8:

Defibrylator – 2 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Defibrylator transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia. |
| 2. | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dzieci i dorosłych. |
| 3. | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte. Możliwość zapisania wyniku autotestu w pamięci urządzenia. |
| 4. | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy: min. IP44 |
| 5. | Waga z akumulatorem, zewnętrznymi łyżkami i uchwytem do zewnętrznych łyżek ≤ 7,0 kg. |
| 6. | Urządzenie zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% oraz z wbudowanego akumulatora. |
| 7. | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego. |
| 8. | Akumulator zapewniający min. 100 wyładowań z energią maksymalną. |
| 9. | Akumulator zapewniający min. 40 wyładowań z energią maksymalną przy temperaturze 0°C. |
| 10. | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 160 minut. |
| 11. | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. |
| II. | Ekran |
| 1. | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 6,5 ". |
| 2. | Rozdzielczość ekranu min: 640 x 480 pikseli. |
| 3. | Możliwość wyświetlenia jednoczasowo 4 lub więcej krzywych dynamicznych. |
| 4. | Funkcja przewodnika z ilustracjami wskazującymi rozwiązanie problemów oraz sposobów rozmieszczenia czujników. |
| 5. | Jasność wyświetlacza: min 900 cd/m2. |
| 6. | Ekran „Dużych liczb”: funkcja wyświetlania ekranu powiększonych wartości numerycznych parametrów życiowych wraz z min. 1 krzywą EKG |
| III. | Defibrylacja |
| 1. | Defibrylacja dwufazowa. |
| 2. | Technologia zapewniająca stałą szerokość drugiej fazy impulsu defibrylacji przy wysokiej impedancji. |
| 3. | Defibrylacja ręczna. |
| 4. | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji. |
| 5. | Defibrylacja półautomatyczna, AED. |
| 6. | Ze względu bezpieczeństwa defibrylator ma być wyposażony w automatyczną procedurę wewnętrznego wyładowania energii w min. następujących przypadkach: wyładowanie łyżek w powietrze, odłączenie od defibrylatora łyżek wielorazowych, odłączenie od defibrylatora przewodu AED, upłynięcie określonego czasu od momentu naładowania energii defibrylacji. |
| 7. | Funkcja wspomagania wykonywania CPR. Wyświetlanie na ekranie defibrylatora graficznych wskazówek wykonywania CPR oraz instrukcji wykonania procedury CPR. Możliwość zdefiniowania instrukcji CPR min. rekomendowanej liczby uciśnięć, oddechów, cykli, energii wyładowania. Funkcja akustycznego narzucania tempa uciśnięć (ud/min). |
| 8. | Zakres wyboru energii w J min. 2 J – 265 J. |
| 9. | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14. |
| 10. | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych. |
| 11. | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych i z panelu czołowego. |
| 12. | Czas ładowania do energii 200 [J] mniej niż 4 sekundy (zarówno dla pracy na zasilaniu akumulatorowym jak i sieciowym). |
| 13. | Czas ładowania do energii maksymalnej: mniej niż 5 sekund. |
| IV. | Monitorowanie parametrów życiowych |
| 1. | EKG Monitorowanie EKG, Wyświetlanie min. 1 odprowadzenia EKG, Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łyżek defibrylatora, I, II, III, Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min., Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x 0,25 x0,5; x1; x2, x4. |
| 2. | Szybkie przywrócenie zapisu EKG po defibrylacji lub kardiowersji, max 3 sekundy. |
| 3. | Możliwość wyboru rodzaju wykrywania QRS przez użytkownika w zależności od kategorii pacjenta min.: dorosły, dziecko. |
| 4. | Możliwość rozbudowy o analizę arytmii z rozpoznawaniem min. 6 kategorii arytmii. |
| 5. | Możliwość rozbudowy o zapis min. 160 godzin ciągłego pomiaru EKG. |
| 6. | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 . Pomiar SpO2 w zakresie min. 1 – 100 %, Pomiar pulsu w zakresie min. 30 – 300 ud./min., Pomiar realizowany przy użyciu czujnika wodoszczelnego czujnika typu klips . |
| 7. | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 . |
| 8. | Możliwość pomiaru kapnografii (po rozbudowie) u pacjentów niezaintubowanych w strumieniu głównym przy użyciu dedykowanych od producenta adapterów pomiarowych umożliwiającą jednoczesne realizację tlenoterapii. |
| 9. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP metodą oscylometryczną ręczny i okresowy z okresem pomiaru regulowanym w zakresie min. 2 – 480 min. |
| 10. | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł Bluetooth pozwalający na przesyłanie wyników testów urządzenia oraz krzywych do urządzeń zewnętrznych. |
| 11. | Możliwość rozbudowy o moduł Bluetooth pozwalający na przesyłanie krzywych i danych liczbowych do monitora funkcji życiowych pacjenta. |
| V. | Alarmy |
| 1. | Alarm VPC. |
| 2. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. |
| 3. | Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych. |
| 4. | Możliwość wyciszenia alarmu. |
| 5. | Możliwość zawieszenia alarmów. |
| VI. | Drukowanie |
| 1. | Możliwość wydruku na wbudowanej drukarce. |
| 2. | Wydruki na żądanie. |
| 3. | Wydruki automatyczne. |
| 4. | Pamięć i możliwość wydrukowania min: 1500 sekund raportów z defibrylacji. |
| 5. | Pamięć z możliwością wydruku min. 20 godzinnych trendów monitorowanych parametrów. |
| 6. | Możliwość wydrukowania raportu z autotestu. |
| 7. | Pamięć z możliwością wydruku trendów monitorowanych parametrów. |
| 8. | Możliwość przenoszenia danych pomiarowych przez kartę pamięci. |
| VI. | Wyposażenie do każdego defibrylatora |
| 1. | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych. |
| 2. | Kabel EKG min. 3 odprowadzeniowy 1 szt. |

Oświadczam, że zaoferowany defibrylator

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 8 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Defibrylator | sztuka | 2 |  |  | 8% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 8: …..................... zł

słownie …...............................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- …......................................zł

podatek VAT	- …......................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 9:
Bezkontaktowy iluminator naczyniowy – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Przenośny bezkontaktowy iluminator naczyniowy do iluminacji naczyniowej, umożliwiający zlokalizowanie żył powierzchniowych, |
| 2. | Urządzenie wykorzystujące światło podczerwone lub inny system do lokalizacji żył podskórnych oraz wyświetlania projekcji żył na powierzchni skóry bezpośrednio nad żyłami, |
| 3. | Emisja promieniowania z dwóch niezależnych źródeł, |
| 4. | Możliwość pracy w trybach wyświetlania minimum: pozytyw, negatyw, pomiar głębokości położenia naczyń, |
| 5. | Automatyczny pomiar głębokości położenia żył z trójstopniowym wskazaniem jego wyniku poprzez projekcję trójkolorowej mapy żył wskazującej głębokość ich położenia, |
| 6. | Urządzenie zasilane z wbudowanego akumulatora. Ładowarka w komplecie, |
| 7. | Skaner wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej min. 1,30”, |
| 8. | Możliwość ustawień minimum: - regulacja intensywności projekcji, - zmiana projekcji naczyń pozytyw/negatyw, tryb pomiaru głębokości. |
| 9. | W zestawie mobilny statyw jezdny z elastycznym ramieniem do mocowania urządzenia z funkcją ładowania urządzenia. |

Oświadczam, że zaoferowany bezkontaktowy iluminator naczyniowy

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

Spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 9 | j.m. | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Bezkontaktowy iluminator naczyniowy | sztuka | 1 |  |  | 8% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 9: ........................ zł

słownie ..................................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 10:
Aparat do znieczuleń – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Aparat wyposażony w podstawę jezdną z co najmniej 2 kołami z hamulcami |
| 2. | Uchwyt do zapasowej butli tlenowej |
| 3. | Ssak anestetyczny zasilany z sieci centralnej |
| 4. | Możliwość podłączenia butli zasilania awaryjnego w O2 |
| 5. | Zasilanie gazowe (O2, powietrze) ze ściany, panelu (sieć centralna) |
| 6. | Blat do pisania wraz z oświetleniem |
| 7. | Co najmniej 2 szuflady na akcesoria |
| 8. | Zasilanie awaryjne bateryjne lub akumulatorowe wbudowane w aparat, min. 90 [min] |
| II. | Podaż gazów |
| 1. | Blokada uniemożliwiająca podaż środków wziewnych z dwóch parowników jednocześnie |
| 2. | Gniazdo kompatybilne z parownikami typu Selectatec, umożliwiające jednoczesne zamontowanie dwóch parowników |
| 3. | Elektroniczne przepływomierze dla O2 (powietrze) |
| 4. | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów. Stężenie O2 utrzymywane automatycznie przy zmianie przepływu świeżych gazów |
| 5. | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania niskimi przepływami, poniżej 300 [ml/min] |
| 6. | System automatycznego utrzymania minimalnego stężenia O2 w mieszaninie oddechowej na poziomie minimum 25% |
| III. | Układ oddechowy |
| 1. | Kompaktowy układ oddechowy możliwy do sterylizacji |
| 2. | Obejście tlenowe o dużej wydajności, min. 30 l/min |
| 3. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną |
| 4. | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa |
| 5. | Rozdzielony układ dopływu świeżych gazów, poprzez zawór jednokierunkowy, eliminujący wpływ podaży świeżych gazów na objętość oddechową i ciśnienie w drogach oddechowych lub kompensacja dopływu świeżych gazów |
| 6. | Podgrzewany moduł pacjenta bez zewnętrznych przewodów zasilających lub bez podgrzewanego modułu pacjenta ale wyposażony w podgrzewane czujniki przepływu. |
| 7. | Pochłaniacz CO2 o obudowie przeziernej i pojemności min. 1,37 l . |
| 8. | Możliwość rozbudowy o zastosowanie jednorazowych pochłaniaczy CO2 |
| IV. | Układ oddechowy |
| 1. | Praca respiratora sterowana elektronicznie. |
| 2. | Prowadzenie wentylacji ręcznej. |
| 3. | PSV - oddech spontaniczny z PS. |
| 4. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo. |
| 5. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo. |
| 6. | IMV - wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo z ustawianym limitem max. ciśnienia. |
| 7. | PCV - wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo. |
| 8. | Wentylacja PCV z docelową objętością. |
| 9. | Wyzwalacz przepływowy z regulacją czułości. |
| 10. | Zakres czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV, min. 0,2 do 10,0 [l/min]. |
| 11. | Regulacja PS w zakresie min.: od 10 do 40 hPa. |
| 12. | Regulowany stosunek wdechu do wydechu: minimum 4:1 do 1:4. |
| 13. | Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 100 odd./min. |
| 14. | Zakres objętości oddechowej, min. od 5 [ml] do 1500 [ml]. |
| 15. | Zakres PEEP, min. od 4 do 20 [mbar]. |
| 16. | Zakres Plateau wdechu, min. od 10 do 50% czasu wdechu. |
| V. | Alarmy |
| 1. | Alarm bezdechu . |
| 2. | Alarm rozłączenia pacjenta. |
| 3. | Alarm awarii zasilania w gazy. |
| 4. | Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego. |
| 5. | Alarm dolny i górny stężenia tlenu. |
| 6. | Alarm dolny i górny objętości minutowej. |
| 7. | Alarm dolny wydechowej objętości oddechowej. |
| 8. | Alarm wdechowego i wydechowego CO2. |
| 9. | Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji. |
| 10. | Możliwość wyciszenia alarmów pacjenta (przed ich wystąpieniem) na min. 5 min podczas wentylacji ręcznej/spontanicznej . |
| VI. | Pomiary i obrazowanie |
| 1. | Automatyczne rozpoznawanie używanego anestetyku wziewnego. |
| 2. | Trendy tabelaryczne oraz graficzne mierzonych parametrów. |
| 3. | Ekran kolorowy typu TFT o rozdzielczości minimum 1024x768, aktywna matryca, wyświetlający jednocześnie nastawy i mierzone parametry respiracji o przekątnej ekranu min. 15". |
| 4. | Możliwość obsługi aparatu poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło |
| 5. | Pomiar koncentracji halotanu, izofluranu, sevofluranu i desfluranu na wdechu i wydechu. |
| 6. | Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych. |
| 7. | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych. |
| 8. | Prezentacja krzywej CO2 w drogach oddechowych. |
| 9. | Prezentacja krzywej objętości w drogach oddechowych. |
| 10. | Jednoczesna prezentacja pętli ciśnienie/objętość i przepływ/objętość, przepływ/ciśnienie. |
| 11. | Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych na ekranie monitora. |
| 12. | Możliwość zapisania pętli referencyjnej i wyświetlania wraz z bieżącą pętlą. |
| 13. | Moduł gazowy zintegrowany z aparatem. Nie dopuszcza się pomiaru realizowanego przez monitor pacjenta. |
| 14. | Pomiar stężenia O2 w gazach wdechowych FiO2 i wydechowych EtO2 . |
| 15. | Paramagnetyczny pomiar stężenia O2 bez elementów eksploatacyjnych. |
| 16. | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych EtCO2 i wdechowych FiCO2. |
| 17. | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. |
| 18. | Prezentacja na ekranie wirtualnych przepływomierzy. |
| VII. | Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | Kompletny układ oddechowy pacjentów dorosłych wielorazowego użytku |
| 2. | Minimum 4 gniazda elektryczne |
| 3. | Minimum 5 sztuk pułapek wodnych oraz minimum 5 sztuk linii próbkujących |
| 4. | Przewody zasilające aparat w gazy centralne |
| 5. | Ramię do bezpiecznego zamocowania kardiomonitora |
| 6. | Ssak anestetyczny ze zbiornikiem na wydzieliny oraz dodatkowy zbiornik na wydzieliny |
| 7. | Uchwyt do zamocowania min. 2 butli 10l z tyłu aparatu wraz z reduktorami O2 |
| 8. | Przewody do odciągu gazów anestetycznych |
| VIII. | Monitorowanie pacjenta |
| 1. | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów |
| 2. | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów |
| 3. | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) |
| 4. | Tryb „Stand by” |
| 5. | Funkcja „stoper” |
| 6. | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15” |
| 7. | Jednoczesna prezentacja min. 15 krzywych na ekranie |
| 8. | Rozdzielczość ekranu : min. 1024 x 768 |
| 9. | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie lub wyświetlanie krzywych dynamicznych dla wszystkich parametrów, które mają rejestrowane krzywe. |
| 10. | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora. Dostępne min. 4 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. |
| 11. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |
| 12. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy. Kardiomonitor bez pokrętła |
| 13. | Zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% |
| 14. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy. |
| 15. | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk |
| 16. | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali |
| 17. | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 |
| IX. | Alarmy monitora pacjenta |
| 1. | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych. |
| 2. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. |
| 3. | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. |
| 4. | Możliwość zawieszenia alarmów na stałe. |
| 5. | Historia alarmów min. 5000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. Przechowywanie danych w monitorze pacjenta niezależnie od centrali monitorowania/serwerów. Historia alarmów do 100 zdarzeń wraz z krzywymi z momentu wystąpienia zdarzenia. |
| 6. | Dedykowana pamięć min. 5000 zdarzeń arytmii, która jest niezależna od historii innych alarmów. Zdarzenie arytmii reprezentowane poprzez: datę i czas wystąpienia arytmii, typ arytmii. Możliwość podglądu min. 5 sekundowego odcinka EKG przypisanego do alarmu arytmii. |
| 7. | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny. |
| 8. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych |
| X. | Zapamiętywanie danych monitora pacjenta |
| 1. | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin |
| 2. | Jednoczasowa prezentacja min. 5 parametrów w trendzie graficznym. |
| 3. | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek |
| 4. | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. |
| 5. | Synchronizacja czasowa pomiędzy alarmami (włączając alarmy arytmii), trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu |
| XI. | Mierzone parametry monitora pacjenta |
| 1. | EKG Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. |
| 2. | Zakres częstości akcji serca oraz alarmów: min. 20-300 ud/min. |
| 3. | Detekcja stymulatora serca |
| 4. | Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów |
| 5. | Kardiomonitor wyposażony w gniazdo EKG/BP OUT- służące do wysyłania krzywej EKG lub BP |
| 6. | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. |
| 7. | Wybór rodzaju wykrywanego QRS min. dla dzieci i dorosłych |
| 8. | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 19 rodzajów zaburzeń w monitorze. |
| 9. | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 4-120 odd./min. |
| 10. | Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. |
| 11. | Możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą |
| 12. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi. Pomiar metodą oscylometryczną. |
| 13. | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 min. – 4 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. |
| 14. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. |
| 15. | Zakres pomiarowy min: 20 – 260 mmHg |
| 16. | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend NIBP) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów na tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie |
| 17. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu |
| 18. | Pomiar saturacji Prezentacja krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. |
| 19. | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% |
| 20. | Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 250 ud./min. |
| 21. | Możliwość wyboru czułości saturacji pomiędzy normalną a maksymalną |
| 22. | Wodoszczelny wielorazowy czujnik do saturacji typu klips oraz "Y" |
| 23. | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 10 ºC – 45ºC. |
| 24. | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. |
| 25. | Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 30 – (+) 300 mmHg. |
| 26. | Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie. |
| 27. | Pomiar PPV. |
| 28. | Możliwość pomiaru wartości ciśnienia OCŻ mierzonego zawsze na końcu wydechu celem minimalizacji wpływu oddychania na wartość ciśnienia. |
| 29. | Możliwość podłączenia czujnika do ICP i pomiaru CPP. |
| 30. | Pomiar NMT Pomiar w postaci dedykowanego modułu. Tryby stymulacji : - TOF, - PTC, - TET, - DBS |
| 31. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii lub pomiar ScvO2. |
| 32. | Możliwość rozbudowy o wyświetlanie danych z oferowanego aparatu do znieczuleń na ekranie kardiomonitora. |
| 33. | Możliwość rozbudowy o wykonanie pomiaru kapnografii w strumieniu głównym u pacjentów niezaintubowanych przy użyciu masek umożliwiających podaż tlenu. |
| 34. | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO bez udziału serwisu. |
| 35. | Możliwość rozbudowy pomiar EEG. Monitorowanie min.8 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej : SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta |
| 36. | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. |
| XII. | Wyposażenie monitora pacjenta |
| 1. | Kabel EKG x 1 szt. |
| 2. | EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowe x 1 szt. |
| 3. | Zestaw minimum 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. |
| 4. | Przewód łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1 szt. |
| 5. | Mankiety wielorazowe dla dorosłych,( różnych rozmiarów) x 1 szt. |
| 6. | Wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips x 1 szt. |
| 7. | Wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji typu „Y” x 1 szt. |
| 8. | Moduł/przewód do podłączenia jednorazowych przetworników ciśnienia krwi x 1 szt |
| 9. | Wielorazowy czujnik temperatury głębokiej lub powierzchniowej x 1 szt |
| 10. | Niezbędne okablowanie i akcesoria (wielorazowe) do realizacji pomiaru NMT x 1 |

Oświadczam, że zaoferowany aparat do znieczuleń

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 10 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Aparat do znieczuleń | sztuka | 1 |  |  | 8% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 10: ........................ zł

słownie ..................................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 11:
Automatyczny kontroler ciśnienia w mankiecie – 4 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Automatyczny kontroler ciśnienia w mankietach do rurek dotchawiczych z wysokoobjętościowymi, niskociśnieniowymi mankietami, |
| 2. | Uszczelnienie mankietu z możliwym najniższym ciśnieniem, redukcja ryzyka ciśnieniowego niedokrwienia lub martwicy śluzówki, |
| 3. | Automatyczne utrzymywanie zadanego ciśnienia, |
| 4. | Kompensacja, wyrównywanie ciśnienia (spadek> 1cmH2O) redukcja ryzyka aspiracji wydzieliny i powikłań np. zachłystowego zapalenia płuc, |
| 5. | Redukcja wzrostu ciśnienia spowodowanego dyfuzją gazów anestetycznych do zadanej wartości, |
| 6. | System alarmowy na wypadek przecieków lub rozłączenia, |
| 7. | Funkcja Auto-Set napełnia mankiet automatycznie do 25 cmH2O (dorośli), |
| 8. | Wyświetlacz LCD, |
| 9. | Zmiana poziomu ciśnienia na panelu dotykowym, |
| 10. | Bateryjny back-up na wypadek braku zasilania, |
| 11. | Zestaw : kontroler, bateria, zacisk uniwersalny, dren o długości 200cm. |

Oświadczam, że zaoferowany automatyczny kontroler ciśnienia w mankiecie

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

Spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 11 | j.m. | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Automatyczny kontroler ciśnienia w mankiecie | sztuka | 1 |  |  | 8% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 11: ........................ zł

słownie ..................................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 12:
Respirator transportowy – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 4 kg wagi lub mniejszej, |
| 2. | Waga respiratora z baterią do 4 kg., |
| 3. | Obsługa poprzez pokrętło i ekran dotykowy, |
| 4. | Obsługa i komunikaty w języku polskim, |
| 5. | Kolorowy, pojedynczy ekran o przekątnej min. 8” rozdzielczość min. 640x 480 px., |
| 6. | System testów sprawdzających działanie respiratora, |
| 7. | Wbudowany składany uchwyt/rączka do przenoszenia, |
| 8. | Przystosowany do pracy w temperaturach min. -15°C do 35°C, |
| 9. | Własne zasilanie w powietrze z wbudowanej w aparat turbiny, |
| 10. | Zasilanie w tlen z sieci szpitalnej o ciśnieniu min. 2,8 do 6 bar oraz wejście niskociśnieniowe od 0 do 1,5 bar i przepływie do 15 l/min., |
| 11. | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz +/-10%, |
| 12. | Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy respiratora na minimum 2 godziny, |
| 13. | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego podczas stand-by max. 3 godziny, |
| II. | Tryby wentylacji |
| 1. | Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z przepływem: stałym oraz opadającym, |
| 2. | Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca, |
| 3. | SIMV z PS, |
| 4. | Wentylacja PSV, |
| 5. | CPAP, |
| 6. | Możliwość programowania westchnięć, |
| 7. | Wentylacja bezdechu z regulacją objętości, częstości oddechowej oraz czasu reakcji, |
| 8. | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV, |
| 9. | Pauza wdechowa oraz wydechowa, |
| 10. | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu do min 60 l/min. oraz wartości FiO2, |
| 11. | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, Duo Levels, |
| 12. | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PRVC, tryb wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową objętością oddechową, |
| 13. | Możliwość rozbudowy o tryb CPV – tryb łączący w wentylację i funkcje przystosowane do resuscytacji krążeniowo – oddechowej, mający zastosowanie u pacjentów z zawałem serca. Pomiar min. - częstotliwość ucisków obliczona przez respirator, - Maksymalne wahania ciśnienia wywołanego uciskami klatki piersiowej (cmH2O). |
| III. | Parametry regulowane |
| 1. | Częstość oddechów min.: 1-80 odd./min., |
| 2. | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20 – 2000 ml., |
| 3. | Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,3 do 5,0 sek., |
| 4. | Regulacja stężenia tlenu w zakresie od 21 do 100 %O2., |
| 5. | Ciśnienie wspomagania min. od 5 do 40 cmH2O, |
| 6. | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 1-10 l/min., |
| 7. | Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych min. 20-80% przepływu szczytowego, |
| 8. | Ciśnienie PEEP min. od 0 do 20 cmH2O, |
| 9. | Ciśnienie wdechowe min. 5 – 50 cmH2O, |
| 10. | Przepływ szczytowy min. 220 l/min. |
| IV. | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |
| 1. | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji, |
| 2. | Rzeczywista całkowita częstość oddechowa, |
| 3. | Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa i wydechowa), |
| 4. | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa), |
| 5. | Ciśnienie szczytowe, |
| 6. | Ciśnienie średnie, |
| 7. | Ciśnienie Plateau, |
| 8. | Ciśnienie PEEP, |
| 9. | % przeciek, |
| 10. | Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot, |
| 11. | Trendy mierzonych parametrów z min. 60 godz. Zapisywane parametry min.: RR, VTi, VTe, MVe, Pplat, Pszczyt, Pśred, PEEP, TI/Ttot, Przeciek, FiO₂. |
| 12. | Integralny pomiar stężenia tlenu. |
| 13. | Możliwość automatycznego nastawienia granic alarmowych względem bieżących parametrów wentylacji. |
| V. | Prezentacja graficzna |
| 1. | Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych, |
| 2. | Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych z pośród: przepływ/czas, ciśnienie/czas, objętość/czas, |
| 3. | Okno monitorowania: możliwość przejścia w jednym kroku do okna monitorowania pozwalającego na obserwację powiększonych krzywych dynamicznych oraz podstawowych parametrów wentylacji, |
| 4. | Możliwość zamrożenia krzywych do ich analizy (pozwala min. na pomiar różnicy wartości między dwoma wybranymi przez użytkownika punktami wyświetlanych krzywych). |
| VI. | Alarmy |
| 1. | Min. 2 kategorie alarmów, |
| 2. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną, |
| 3. | Alarm niskiego ciśnienia lub rozłączenia pacjenta, |
| 4. | Alarm stężenia tlenu min/max, |
| 5. | Alarm za wysokiej częstości oddechowej, |
| 6. | Alarm zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego, |
| 7. | Alarm niskiej i wysokiej objętości wydechowej pojedynczego oddechu, |
| 8. | Alarm zbyt wysokiej objętości minutowej, |
| 9. | Alarm bezdechu, |
| 10. | Awaria zasilania w tlen, |
| 11. | Alarm zatkania gałęzi wydechowej, |
| 12. | Alarm rozładowanie akumulatora, |
| 13. | Dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący min. 150 ostatnich zdarzeń wraz z opisem. |
| VII. | Inne wymagania i wyposażenie |
| 1. | Możliwość konfigurowania jasności ekranu, poziomu głośności alarmów, |
| 2. | Możliwość rozbudowy o zintegrowany w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora, |
| 3. | Respirator wyposażony w protokół pozwalający na przysłanie parametrów wentylacji, alarmów i pomiarów do systemów HIS po integracji, |
| 4. | Funkcja obrotu obrazu ekranu o 180° ułatwiająca obsługę podczas transportu, |
| 5. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów, |
| 6. | Praca urządzenia: poniżej 55 dB (A) - w odległości 1 m od urządzenia, |
| 7. | Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego x 2 szt., |
| 8. | Wielorazowa torba transportowa x 1szt. |

Oświadczam, że zaoferowany respirator transportowy

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 12 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Respirator transportowy | sztuka | 1 |  |  | 8% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 12: …..................... zł

słownie …...............................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- …......................................zł

podatek VAT	- …......................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 13:
Monitor hemodynamiczny – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Możliwość ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego metodą małoinwazyjną, |
| 2. | Możliwość rozbudowy o ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną, |
| 3. | Możliwość rozbudowy o ciągłe monitorowanie głębokości znieczulenia metodą BIS, |
| 4. | Wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia inwazyjnego, |
| 5. | Brak konieczności stosowania dodatkowego przetwornikiem ciśnienia inwazyjnego, |
| 6. | Współpraca z kardiomonitorem realizującym inwazyjny pomiar ciśnienia (poprzez wyjście analog output), |
| 7. | Brak wymogu specjalnego dodatkowego dostęp tętniczego lub żylnego, |
| 8. | Wykorzystanie standardowego sygnału z kardiomonitora z dostępem tętniczym: tętnica promieniowa, udowa, grzbietowa stopy, |
| 9. | Monitor niekalibrowany z możliwością kalibracji. |
| II. | Monitorowane parametry |
| 1. | Monitorowane parametry: ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), skurczowe (SYS) i rozkurczowe (DIA); częstość akcji serca (HR); zmienność akcji serca (HRV); objętość wyrzutowa serca (SV; SVI); pojemność minutowa serca (CO, CI); układowy opór naczyniowy (SVR, SVRI); dynamiczne parametry obciążenia wstępnego serca: zmiany ciśnienia tętna (PPV) i objętości wyrzutowej (SVV); Oxygen Delivery (DO2) (Index); Oxygen Consumption (VO2) (Index); Bispectral Index (BIS); Signal Quality Indicator (SQI); EMG; Suppression Ratio (SR); |
| 2. | Monitorowanie zmian parametrów hemodynamicznych po interwencji, |
| 3. | Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez uśrednienia wartości i z możliwością uśrednienia, |
| 4. | Wyświetlanie monitorowanych parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej), |
| 5. | Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych monitorowanych parametrów, |
| 6. | Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych parametrów na ekranie monitora. |
| III. | Pozostałe wymagania |
| 1. | Długoczasowa rejestracja monitorowanych parametrów w celu ich późniejszej analizy min. 6 miesięcy, |
| 2. | Możliwość przeglądania zarejestrowanych parametrów w postaci graficznej lub cyfrowej, |
| 3. | Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego szpitalnego systemu informatycznego: Ethernet, USB, RS232C, |
| 4. | Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów monitorowania do instalacji na komputerach, |
| 5. | Możliwość dopasowania interfejsu do potrzeb Użytkownika, w tym konfiguracji skrótów lub przycisków ekranowych do szybkiego uruchamiania najczęściej wykorzystywanych funkcji, |
| 6. | Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD, min. 15” (381 mm), |
| 7. | Urządzenie zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% oraz z wbudowanego akumulatora, |
| 8. | Kompatybilność z kartami eksploatacyjnymi – czasowymi z chipowym mikroprocesorem do identyfikacji pacjenta i zapisu danych demograficznych do monitora hemodynamicznego metodą małoinwazyjną, |
| 9. | Karta eksploatacyjna – czasowa z chipowym mikroprocesorem do identyfikacji pacjenta i zapisu danych demograficznych do monitora hemodynamicznego metodą małoinwazyjną – 1 szt., |
| 10. | W zestawie przewód podłączeniowy i moduł IBP. |

Oświadczam, że zaoferowany monitor hemodynamiczny

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

Spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 13 | j.m. | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Monitor hemodynamiczny | sztuka | 1 |  |  | 8% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 13: ........................ zł

słownie ..................................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 14:
Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych – 5 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | Podgrzewacz przeznaczony do płynów infuzyjnych oraz produktów krwiopochodnych |
| 2. | Podgrzewany dren posiadający szczelinę dostosowaną do standardowych zestawów do infuzji grawitacyjnych i pomp infuzyjnych oraz umożliwiający: - podgrzewanie krwi podczas dializ i terapii nerkozastępczych, - podgrzewanie odżywek żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego. |
| 3. | Minimalny zakres temperatury 37°C - 39°C. |
| 4. | Długość drenu grzewczego minimum: 1400 mm. |
| 5. | Wyświetlacz aktualnej temperatury w drenie. |
| 6. | Optyczny i akustyczny alarm przy wykryciu nieprawidłowej pracy urządzenia. |
| 7. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem. |
| 8. | Czas nagrzewania od 20°C do 39°C max: 5 minut. |

Oświadczam, że zaoferowane urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 14 | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych | sztuka | 5 |  |  | 8% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 14: …..................... zł

słownie …...............................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- …......................................zł

podatek VAT	- …......................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Pakiet 15:
Urządzenie do leczenia obrzęków limfatycznych – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |
| 1. | System do liposukcji i infiltracji składający się z konsoli sterującej oraz urządzenia ssącego w jednym zestawie, |
| 2. | Możliwość uzyskania wydajności ssania do 60 l/minutę, |
| 3. | Możliwość uzyskania maksymalnej próżni: -0,9bar/686 mmHg. |
| 4. | Wskaźnik przepływu infiltracji: 22l/h. |
| 5. | Możliwość uzyskania maksymalnego ciśnienia: 2,5 bar. |
| 6. | Uderzenie kaniuli: 2 mm. |
| 7. | Częstotliwość pracy kaniuli: ≥ 3000 uderzeń/min. |
| 8. | Silnik do kaniuli: elektroniczny, autoklawowalny, możliwość montażu i demontażu kaniuli i rączki, rączka z kanałem ssącym. |
| 9. | Pompa z pierścieniami tłokowymi z teflonu PTFE bez konieczności stosowania smarowania. |
| 10. | Rączka do kaniul z końcówką umożliwiającą zamontowanie kaniuli z podłączeniem typu Luer-Lock, |
| 11. | Na konsoli sterującej operatora wskaźnik wysokości ciśnienia oraz możliwość wyboru i płynnego ustawienia: - infiltracji oraz jej płynną zmianę, - odsysania oraz jego płynną zmianę, |
| 12. | Sterowanie nożne z możliwością regulacji obrotów silnika z przyciskami: - uruchamiającym pompę, - wprawiającym w ruch kaniulę. |
| II. | Wyposażenie |
| 1. | Kontener do sterylizacji, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną, z uchwytami na tabliczki identyfikacyjne, z kompatybilnym koszem z blachy perforowanej. |
| 2. | Zestaw drenów sterylnych, jednorazowych do ssania, 4m, śr. 6,5mm*9mm, - 10 szt. |
| 3. | Zestaw drenów sterylnych, jednorazowych do infiltracji, 4 m, - 10 szt. |
| 4. | Zestaw kaniul do liposukcji:. - średnica 2mm, długość 100mm – 120 mm – 1 szt. - średnica 2mm, długość 150mm – 1 szt. - średnica 2mm, długość 200mm, typu Mercedes – 1 szt. - średnica 3mm, długość 250mm, wierzch końcówki z 1 otworem, lateralny otwór – 1 szt. - średnica 4mm, długość 300mm, 1 długi otwór centralny wyżej, 2 lateralne otwory niżej – 1 szt - średnica 4mm długość 200mm, typ Enter – 1 szt. |
| 5. | Zestaw kaniul do infiltracji:. - średnica 2mm, długość 250 mm – 1 szt. - średnica 3mm, długość 250 mm – 1 szt. |
| 6. | Mikrosilnik z kablem min: 3 m., |
| 7. | Przejściówka na luer – lock – 2 szt., |
| 8. | Pojemnik na kaniulę – 1 szt., |
| 9. | Stojak na butlę – 1 szt., |
| 10. | Filtry przeciwbakteryjne – 2 szt., |
| 11. | Całość osadzona na wózku jezdnym z półką do zestawu. |

Oświadczam, że zaoferowane urządzenie do leczenia obrzęków limfatycznych

(typ/model)………………………………………………………………….

(nazwa producenta)………………………………………………………….

(kraj pochodzenia) ………………………………………………………….

Spełnia wszystkie wskazane powyżej wymagania Zamawiającego.

………………………

podpis Wykonawcy

| Lp. | Przedmiot zamówienia Pakiet 15 | j.m. | ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (kol. IV x V) | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. | Urządzenie do leczenia obrzęków limfatycznych. | Sztuka | 1 |  |  | 8% |  |
| Razem |  |  |  |

Wartość brutto Pakietu 15: ........................ zł

słownie ..................................................................................................................................

w tym:

wartość netto	- .........................................zł

podatek VAT	- .........................................zł

………………………

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń

im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/36/2023, prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp).

Oświadczam, że spełniam łącznie wszystkie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, które stanowią podstawę do uznania za rzetelnie podjęte przeze mnie działania w procesie sanacyjnym przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie mojego oświadczenia przedstawiam następujące dokumenty:

- .…………………………………………………………………………………………………..

- .…………………………………………………………………………………………………..

- .…………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

……………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

# Footnotes

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.